DRK109纸板耐破度仪 电脑试验仪是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器，本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。

## 产品细节

产品特点

1.全电脑控制技术，开放式结构，自动化程度高，操作简单方便、安全可靠。

2.全自动测量，智能演算功能,具有压差调节系统

3.自主研发软件，耐破仪自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；

4.高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5. 机电一体化现代设计理念，液压系统，功能强大，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；6.实验时，实时显示数据力值，实验的变化曲线等信息。

产品应用

用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。

技术标准

ISO2759       《纸板耐破度的测定》

QB/T1057      《纸与纸板耐破度仪》

GB1539      《纸板耐破度测定法》

GB/T6545     《瓦楞纸板耐破强度的测定法》

GB/T454      《纸张耐破强度的测定法》

产品参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 250～6000Kpa |
| 上、下夹盘间的夹持力 | >690 Kpa |
| 加压送油速度 | 170±15ml/ min |
| 胶膜阻力 | 凸起高度10mm时，170-220 Kpa， 凸起高度18mm时, 250-350 Kpa |
| 整机精度 | 1级 (分辨力：0.1 Kpa) |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax |
| 试样夹环尺寸 | 上下夹环孔径φ31.5±0.05mm |
| 外形尺寸 | (mm) ：530×360×550 |
| 电机功率 | 90W |
| 电 源 | 220V±10% 50Hz |
| 质 量 | 75kg |

产品配置

主机一台，电源线一根，打印纸四卷